## 附件

2022年第一期食品快速检测产品评价结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快检产品名称 | 生产厂家1 | 方法类型 | 参数名称 | 评价盲样基质 | 技术要求 | | | 评价结果2 | | 结论 | 备注 |
| 定性临界值要求 | 假阴性率要求 | 假阳性率要求 | 假阴性率 | 假阳性率 |
| 1 | 啶虫脒快速检测盒（胶体金） | 广东达元 | 胶体金法 | 啶虫脒 | 结球甘蓝、小白菜 | 结球甘蓝：0.5 mg/kg；小白菜：1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：J03I220 |
| 2 | 氟虫腈快速检测盒（胶体金） | 广东达元 | 胶体金法 | 氟虫腈 | 小白菜、菠菜、芹菜 | 20 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：S00H238 |
| 3 | 农残速测试剂 | 广东达元 | 分光光度法 | 丙溴磷 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 | 批号：20220418 |
| 敌敌畏 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 敌百虫 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 灭多威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 克百威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 3% | 0% | 符合 |
| 4 | 水胺硫磷快筛试剂盒 | 广州安诺 | 胶体金法 | 水胺硫磷 | 韭菜、菠菜、芹菜 | 0.05 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220617 |
| 5 | 啶虫脒快筛试剂盒 | 广州安诺 | 胶体金法 | 啶虫脒 | 结球甘蓝、小白菜 | 结球甘蓝：0.5 mg/kg；小白菜：1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 7% | 符合 | 批号：20220704 |
| 6 | 多菌灵快速检测卡 | 深圳绿诗源 | 胶体金法 | 多菌灵 | 荷兰豆、辣椒、黄瓜 | 荷兰豆：0.02 mg/kg；辣椒、黄瓜：2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220701 |
| 7 | 农残速测试剂 | 深圳绿诗源 | 分光光度法 | 丙溴磷 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 | 批号：20220701 |
| 敌敌畏 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 敌百虫 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 |
| 灭多威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 3% | 0% | 符合 |
| 克百威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 |
| 8 | 克百威快速检测卡 | 深圳绿诗源 | 胶体金法 | 克百威 | 荷兰豆、菠菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220701 |
| 9 | TRIPHIL氟虫腈（农残）快速检测卡 | 深圳三方圆 | 胶体金法 | 氟虫腈 | 小白菜、菠菜、芹菜 | 20 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 10% | 符合 | 批号：20220629B20B |
| 10 | 农药残留速测试剂 | 广州食源 | 分光光度法 | 丙溴磷 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 7% | 符合 | 批号：N220701104 |
| 敌敌畏 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 13% | 符合 |
| 敌百虫 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 |
| 灭多威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 克百威 | 小白菜、韭菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 |
| 11 | 4-氯苯氧乙酸（4-D）快速检测卡 | 南昌富泰力诺/北京力德力诺 | 胶体金法 | 4-氯苯氧乙酸 | 绿豆芽、黄豆芽 | 0.1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：LDLN20220610D |
| 12 | 克百威快速检测卡 | 江苏美正 | 胶体金法 | 克百威 | 荷兰豆、菠菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 13% | 符合 | 批号：20220610 |
| 13 | 异丙威快速检测卡 | 江苏美正 | 胶体金法 | 异丙威 | 黄瓜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220627 |
| 14 | 异丙威快速检测卡 | 广州万联 | 胶体金法 | 异丙威 | 黄瓜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：W04G3301 |
| 15 | 农残/克百威胶体金法快速检测试剂盒（果蔬） | 深圳英思太 | 胶体金法 | 克百威 | 荷兰豆、菠菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 3% | 7% | 符合 | 批号：IST0724A20220620 |
| 16 | 克百威（CAR）快速检测卡 | 苏州快捷康 | 胶体金法 | 克百威 | 荷兰豆、菠菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：kjk20220518K |
| 17 | 农药残留快速检测试剂 | 广东恒度 | 分光光度法 | 灭多威 | 韭菜、芹菜、小白菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 3% | 符合 | 批号：KJ210608210525220629 |
| 敌敌畏 | 韭菜、芹菜、小白菜 | 0.2 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 7% | 符合 |
| 敌百虫 | 韭菜、芹菜、小白菜 | 0.1 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 丙溴磷 | 韭菜、芹菜、小白菜 | 0.5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 10% | 符合 |
| 克百威 | 韭菜、芹菜、小白菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 |
| 18 | 氯霉素快筛试剂盒 | 广州安诺 | 胶体金法 | 氯霉素 | 猪肉、鸡肉、花甲、基围虾 | 0.1 μg/kg | ≤1% | ≤10% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220620 |
| 19 | 孔雀石绿快筛试剂盒 | 广州安诺 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220228 |
| 20 | 孔雀石绿快速检测卡 | 苏州快捷康 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：kjk20220621C |
| 21 | 氯霉素（CAP）快速检测卡 | 苏州快捷康 | 胶体金法 | 氯霉素 | 猪肉、鸡肉、花甲、基围虾 | 0.1 μg/kg | ≤1% | ≤10% | 0% | 0% | 符合 | 批号：kjk20220607A |
| 22 | 氟苯尼考快速检测卡 | 南昌富泰力诺/北京力德力诺 | 胶体金法 | 氟苯尼考 | 鸡蛋 | 0.1 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 7% | 符合 | 批号：LDLN20220610C |
| 23 | 氯霉素快速检测卡 | 南昌富泰力诺/北京力德力诺 | 胶体金法 | 氯霉素 | 猪肉、鸡肉、基围虾、花甲 | 0.1 μg/kg | ≤1% | ≤10% | 0% | 0% | 符合 | 批号：LDLN20220610A |
| 24 | 孔雀石绿（组织）残留检测试纸条 | 北京勤邦 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：U220703D10GD |
| 25 | 莱克多巴胺（组织）残留检测试纸条 | 北京勤邦 | 胶体金法 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉 | 0.5 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：YB220703B60SZ |
| 26 | 沙丁胺醇（组织）残留检测试纸条 | 北京勤邦 | 胶体金法 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉 | 0.5 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：YB220703E60SZ |
| 27 | 克伦特罗（组织）残留检测试纸条 | 北京勤邦 | 胶体金法 | 盐酸克伦特罗 | 猪肉、牛肉 | 0.5 µg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：YB220703A60SZ |
| 28 | TRIPHIL己烯雌酚（组织）快速检测卡 | 深圳三方圆 | 胶体金法 | 己烯雌酚 | 鸡肉、猪肉、牛肉 | 20 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220518B20B |
| 29 | TRIPHIL氟苯尼考（鸡蛋）快速检测卡 | 深圳三方圆 | 胶体金法 | 氟苯尼考 | 鸡蛋 | 0.1 µg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220625B01B |
| 30 | TRIPHIL金刚烷胺（组织）快速检测卡 | 深圳三方圆 | 胶体金法 | 金刚烷胺 | 猪肉、牛肉、鸡肉 | 2 µg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220411B2B |
| 31 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 东莞森迈德 | 胶体金法 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉 | 0.5 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220701 |
| 32 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 东莞森迈德 | 胶体金法 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉 | 0.5 µg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220701 |
| 33 | 孔雀石绿快速检测卡 | 东莞森迈德 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220701 |
| 34 | 呋喃妥因代谢物（组织）快速检测卡 | 深圳泽合 | 胶体金法 | 呋喃妥因代谢物 | 草鱼、基围虾 | 0.5 μg/kg | ≤5% | ≤5% | 3% | 0% | 符合 | 批号：ZH1020220613 |
| 35 | 氟苯尼考（鸡蛋）快速检测卡 | 深圳泽合 | 胶体金法 | 氟苯尼考 | 鸡蛋 | 0.1 μg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：ZH1220220606 |
| 36 | 呋喃妥因快速检测试剂盒 | 无锡中德 | 胶体金法 | 呋喃妥因代谢物 | 草鱼、基围虾 | 0.5 μg/kg | ≤5% | ≤5% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220702 |
| 37 | 氯霉素快速检测试剂盒 | 无锡中德 | 胶体金法 | 氯霉素 | 猪肉、鸡肉、花甲、基围虾 | 0.5 μg/kg | ≤1% | ≤10% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220703 |
| 38 | 呋喃西林快速检测试剂盒 | 无锡中德 | 胶体金法 | 呋喃西林代谢物 | 基围虾、草鱼 | 0.5 µg/kg | ≤5% | ≤5% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220702 |
| 39 | 呋喃唑酮快速检测试剂盒 | 无锡中德 | 胶体金法 | 呋喃唑酮代谢物 | 基围虾、草鱼 | 0.5 µg/kg | ≤5% | ≤5% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220703 |
| 40 | 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 无锡中德 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220703 |
| 41 | 孔雀石绿快速检测盒 | 广州万联 | 胶体金法 | 隐性孔雀石绿 | 草鱼、大头鱼 | 2 μg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：W04G3601 |
| 42 | 氟苯尼考快速检测试纸条 | 江苏美正 | 胶体金法 | 氟苯尼考 | 鸡蛋 | 0.1 µg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220704 |
| 43 | 甲醛速测盒 | 广州食源 | 比色法 | 甲醛 | 竹笋 | 5 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：L220705114 |
| 44 | 硼酸（硼砂）速测盒 | 广州食源 | 比色法 | 硼酸 | 饺子皮、牛肉丸 | 2.5 mg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：L220705113 |
| 45 | 吊白块速测盒 | 广州食源 | 比色法 | 吊白块 | 米粉 | 10 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：L220706115 |
| 46 | TRIPHIL亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 深圳三方圆 | 比色法 | 亚硝酸盐 | 咸菜、火腿肠 | 咸菜：20 mg/kg；火腿肠：30 mg/kg | ≤1% | ≤15% | 0% | 0% | 符合 | 批号：20220617A |
| 47 | 克百威（果蔬）快速检测卡 | 深圳泽合 | 胶体金法 | 克百威 | 荷兰豆、菠菜、芹菜 | 0.02 mg/kg | ≤5% | ≤15% | 100% | 0% | 不符合 | 批号：ZH1920220616 |
| 48 | 氯霉素快速检测试纸条 | 东莞森迈德 | 胶体金法 | 氯霉素 | 猪肉、鸡肉、基围虾、花甲 | 0.1 μg/kg | ≤1% | ≤10% | 23% | 0% | 不符合 | 批号：20220701 |

注：

1. “北京勤邦生物技术有限公司”简称北京勤邦；“广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司”简称广东达元；“广东恒度检测科技有限公司”简称广东恒度；“广州安诺科技股份有限公司”简称广州安诺；“广州食源生物科技有限公司”简称广州食源；“江苏美正生物科技有限公司”简称江苏美正；“深圳市绿诗源生物技术有限公司”简称深圳绿诗源；“深圳市三方圆生物科技股份有限公司”简称深圳三方圆；“东莞市森迈德生物科技有限公司”简称东莞森迈德；“深圳市英思太检验检测有限公司”简称深圳英思太；“深圳市泽合生物科技有限公司”简称深圳泽合；“苏州快捷康生物技术有限公司”简称苏州快捷康；“广州万联生物科技有限公司”简称广州万联；“无锡中德伯尔生物技术有限公司”简称无锡中德；“南昌富泰力诺检测应用系统有限公司”简称南昌富泰力诺；“力德力诺生物技术（北京）有限公司”简称“北京力德力诺”。

2. 依据DB4403/T 96-2020《食品快速检测产品评价技术规范》