深圳标准先进性评价细则

大气采样器（便携式）

为对大气采样器（便携式）产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则中大气采样器（便携式）产品是指裸机(含电池)的重量在600克及以下的大气采样器。

本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 大气采样器（便携式）产品标准评价

- 主要技术指标

梳理大气采样器（便携式）产品指标项，在满足JJF1404-2013《大气采样器型式评价大纲》、JJG956-2013《大气采样器检定规程》等标准要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1 大气采样器（便携式）产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 | 流量示值误差/(%)≤ | ±2.5 | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.3条 | / |
|  |  | 流量稳定性/(%) ≤ | 3 | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.5条 | / |
|  |  | 噪声/ dB(A)≤ | 60 | JJF 1404-2013大气采样器型式评价大纲 | / |
|  | - 消费体验 | 恒流采样/(%) ≤ | 在1.5L流量以下，在4.5KPa负载下恒流运行8小时，流量稳定性偏差不超过3%。 | JJG956-2013 6.3.5的对于有24h恒温恒流要求的采样器的检测方法。 | / |
|  |  | 编程采样 | 可根据预设的采样时间，采样流量和采样时长，实现自动采样。 | 设定启动时间、采样流量和采样时长，仪器会在设定时间点自动采样，并在采样时长结束后停止采样。 | / |
|  |  | 电脑辅助调整及校准 | 借助配套流量计自动校准 | 选择所需校准的流量值，将采样器与自动流量校准系统连接后，启动流量校准系统，校准结束后，仪器流量示值误差满足±2.5%的要求。 | 可设置单个流量或多个流量进行自动校准 |
|  |  | 仪器故障报警 | 流量示值误差偏离5%以后，仪器红灯亮报警。 电池如出现过温，则蜂鸣器报警；电池欠压时显示屏以图标形式报警。 | 待仪器电池电量低欠压后查看显示屏是否出现欠压报警提示，并查看流量示值误差偏离5%后是仪器是否显示红灯亮报警。 将整机放置在高温箱中，设置60℃，仪器蜂鸣器将报警提示电池过温。 | / |

- 先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2019年4月1日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。