深圳标准先进性评价细则

自动体外除颤器

为对自动体外除颤器产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本评价细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 自动体外除颤器产品标准评价

- 主要技术指标

梳理自动体外除颤器产品指标项，在满足相关法律法规及GB 9706.1-2007 《医用电气设备：第1部分：安全通用要求》、GB 9706.8-2009 《医用电气设备　第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》、GB 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 14710-2009 《医用电器环境要求及试验方法》、YY 0505-2012 《医用电气设备  第1-2部分:安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》、YY/T 0196-2005 《一次性使用心电电极》、JJF 1149-2014 《心脏除颤器校准规范》等相关标准基础上对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内（国际）空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1自动体外除颤器产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 填补国内空白 | 远程维护功能 | 提供WIFI或移动蜂窝网络接口，每日一次自检，设备运行状态和自检报告上传到云端，云端推送设备状态和自检报告信息至管理员 | 功能测试 | / |
| 2 | - 严于国家行业标准 | 双向波释放能量/ （J） | 最大可达到360 | GB 9706.8-2009医用电气设备第2-4部分：心脏除颤器基本安全和基本性能专用要求 | / |
| 3 |  | 跌落高度/ （m） | 1.5m跌落后可正常使用 | EN 1789-2007+A1:2014医疗车辆及其设备.道路救护车 | / |
| 4 |  | 充电时间/ （s）≤ | AED模式启动至最大能量充满的时间≤30； AED分析至最大能量准备放电时间≤20；手动除颤模式下充电至最大能量＜13 | GB 9706.8-2009医用电气设备第2-4部分：心脏除颤器基本安全和基本性能专用要求 | / |
| 5 |  | 能量精度/ （J）≤ | ±10%或±2（取两者的较大值） | 使用除颤起搏分析仪进行能量精度测试 | / |
| 6 |  | 病人阻抗/ （Ω） | 25～250 | 选择25～250Ω放电电阻，连接至除颤器电极片两端，验证能否充电和放电 | / |
| 7 |  | 工作温度/ （℃) | 0～50 | GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 | / |
| 8 | - 填补国内空白 | 防尘防水 | IP55 | GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码） | / |

- 先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2019年4月1日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。