深圳标准先进性评价细则

大气综合采样器

为对大气综合采样器产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

本细则适用于采集颗粒物和空气样品的采样器。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 大气综合采样器产品标准评价

- 主要技术指标

梳理大气综合采样器产品指标项，在满足JJG956-2013《大气采样器检定规程》、JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》、HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1 大气综合采样器产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 | 大气 采样 | 流量示值误差/(%)≤ | ±2.5 | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.3条 |  |
|  |  |  | 流量重复性/(%) ≤ | 1 | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.4条 |  |
|  |  |  | 流量稳定性/(%) ≤ | 3 | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.5条 |  |
|  |  |  | 温度示值误差/≤ | ±0.5℃ | JJG956-2013大气采样器检定规程6.3.8条 |  |
|  |  | 颗粒物采样 | 流量示值误差/(%)≤ | ±2.5 | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.8条 |  |
|  |  |  | 流量重复性/(%) ≤ | 1 | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.9条 |  |
|  |  |  | 流量稳定性/(%) ≤ | 3 | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.10条 |  |
|  |  |  | 温度示值误差/≤ | ±0.5℃ | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.6条 |  |
|  |  |  | 大气压力值误差/(%)≤ | ±300Pa | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.7条 |  |
|  |  |  | 进气口尺寸偏差/(%)≤ | ±1% | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.4条 |  |
|  |  |  | 负载能力/(%)≤ | 采样流量变化≤5%（进气口附加7-9kPa负载） | JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程5.3.11条 |  |
|  | - 消费 体验 | 无线互联 |  | 配备WIFI及物联网功能，能使用手机客户端对仪器实现远程操控和数据记录。 | 实测验证 |  |
|  |  | 智能定位 |  | 配备GPS定位模块，能有效监控采样地点的真实性。 | 实际验证采样地点的真实性 |  |
|  |  | 电脑辅助调整及校准 |  | 借助配套流量计自动校准 | 选择所需校准的流量值，将采样器与自动流量校准系统连接后，启动流量校准系统，校准结束后，仪器流量示值误差满足±2.5%的要求。 | 可设置单个流量或多个流量进行自动校准 |

- 先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年8月20日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。